## Slide 1
Être formé et documenté sur les ECME
Gérer le parc des ECME
Maintenance et métrologie
Conditionner et stocker les ECME
GUIDE DE GESTION DES ECME

## Slide 2
Une procédure d'utilisation rapide de l'ECME est disponible et consultable
4
La mise en service de l'ECME a été réalisée par le fournisseur
1
Les documents nécessaires à l'utilisation de l'ECME sont stockés et consultables
2
Le personnel utilisateur a été formé à l'utilisation de l'ECME
3
Être formé et documenté sur les ECME
Les normes et textes réglementaires à l'utilisation des ECME sont connus
5
le référent a reçu une formation (Cofrac,…) sur la gestion des ECME
6

## Slide 3
La mise en service de l'ECME a été réalisée par le fournisseur
1
ÊTRE FORMÉ ET DOCUMENTÉ SUR LES ECME
Le fournisseur est venu sur site, il a fait la mise en service du matériel et il s’est assuré du bon fonctionnement du matériel.
Un bon de réception sera signé par le fournisseur et le technicien réfèrent.
Le matériel est conforme à la demande.
Documents obligatoires à récolter: le Certificat CE de l’appareil, le certificat de conformité avec les valeurs d’étalonnage correspondant au numéro de série du produit.
Documents facultatif: la documentation technique, les coordonnées et/ou carte de visite du fournisseur

## Slide 4
Les documents nécessaires à l'utilisation de l'ECME sont stockés et consultables
2
Le stockage des documents relatifs aux ECME est réalisé. Les documents sont facilement disponible et consultable par le service biomédicale.
Documents facultatif: la documentation technique, le manuel qualité, le Protocole de gestions des documents de l’établissement
ÊTRE FORMÉ ET DOCUMENTÉ SUR LES ECME

## Slide 5
Le personnel utilisateur a été formé à l'utilisation de l'ECME
3
Le personnel utilisant les ECME a été formé soit par le fabricant soit par des collaborateurs du service ayant déjà reçu une formation sur le matériel
Documents facultatif: attestation de formation sur l’ECME en interne ou externe
ÊTRE FORMÉ ET DOCUMENTÉ SUR LES ECME

## Slide 6
Une procédure d'utilisation rapide de l'ECME est disponible et consultable
4
Une procédure d’utilisation rapide est stockée à proximité de l’ECME. Cette procédure est consultable et facile d’utilisation. Une version numérique est disponible en GMAO.
Document à récolter: la procédure en format papier et numérique
ÊTRE FORMÉ ET DOCUMENTÉ SUR LES ECME

## Slide 7
Les normes et textes réglementaires à l'utilisation des ECME sont connus
5
Le service biomédicale connait et respecte les différentes normes et décrets sur la gestion et l’utilisation des ECME
Document à récolter: les normes NF ISO/IEC GUIDE 98-4 et NF S99-170 , le décret n°2001-387 au format papier ou numérique, les documents d’informations
ÊTRE FORMÉ ET DOCUMENTÉ SUR LES ECME

## Slide 8
le référent a reçu une formation (Cofrac,…) sur la gestion des ECME
6
Le référent a reçu une formation par un organisme certifié lui permettant d’optimiser l’utilisation des ECME, de suivre leurs entretiens et de mettre en place les bonnes pratiques métrologiques
Document à récolter: attestation de formation
ÊTRE FORMÉ ET DOCUMENTÉ SUR LES ECME

## Slide 9
Une personne de l'atelier est référente des ECME
4
Les ECME sont enregistrés dans la GMAO et les documents de vie dans le RSQM
1
Les ECME sont classés par catégorie (testeur de paramètre, simulateur, etc) dans le RSQM
2
L'inventaire des ECME est géré
3
Gérer le parc des ECME
Le taux d'utilisation des ECME est connu et enregistré
5
La durée de vie et l'usure des ECME sont estimés (obsolescence)
6
Le plan d'investissement pluriannuel et le renouvellement des ECME est réalisé
7

## Slide 10
Les ECME sont enregistrés dans la GMAO et les documents de vie dans le RSQM
1
Les ECME sont renseignés en GMAO avec un numéro d’inventaire unique, la marque le modèle, le numéro de série, la date de mise en service, sa durée de garantie et son emplacement.
Un dossier matériel est constitué avec une fiche de vie, de maintenance et d’intervention, un protocole de suivi métrologique
Document à récolter: Information enregistré en GMAO et sur RSQM
GERER LE PARC DES ECME

## Slide 11
Les ECME sont classés par catégorie (testeur de paramètre, simulateur, etc) dans la GMAO
2
Les ECME sont répartis par fonction et type de DM contrôlés. Ils peuvent être regroupés par catégories dans la GMAO
GERER LE PARC DES ECME

## Slide 12
L'inventaire des ECME est géré
3
Une mise à jour régulière de l’inventaire du parc des ECME est réalisé en GMAO. Une bonne gestion des mises en service et des réformes est effectué.
Document à récolter: Bon de réforme, fiche de mise en service
GERER LE PARC DES ECME

## Slide 13
Une personne de l'atelier est référente des ECME
4
Une personne du service est désigné en interne. Il sera responsable du lieux de stockages, de la conformités, de l’état et du bon fonctionnement des ECME.
GERER LE PARC DES ECME
Document à récolter: Fiche de postes avec missions

## Slide 14
Le taux d'utilisation des ECME est connu et enregistré
5
La fréquence d’utilisation de L’ECME est tracée avec la maintenance préventive ou corrective d’un DM dans la GMAO
GERER LE PARC DES ECME
Document à récolter: Indicateurs de suivi, tableau de bord

## Slide 15
La durée de vie et l'usure des ECME sont estimées (obsolescence)
6
Une extraction GMAO des ECME est réalisée afin d’obtenir la date de mise en service de chaque équipement et d’estimer la vétusté du parc.
Une date limite peut être définie afin d’anticiper les évolutions technologiques et l’usure de l’appareil.
Document à récolter: Extraction GMAO des ECME
GERER LE PARC DES ECME

## Slide 16
Le plan d'investissement pluriannuel et le renouvellement des ECME sont réalisés
7
Un plan d’investissement pluriannuel est réalisé et validé par l’ingénieur biomédical. Le renouvellement des ECME est anticipé et intégré dans les futurs achats.
Document à récolter: Plan d’investissement, budgets définis, devis
GERER LE PARC DES ECME

## Slide 17
Les Les contrôles réglementaires sont réalisés de manière périodique (étalonnage, calibrage, vérification et ajustage)
1
Les interventions et maintenances/contrôles sont enregistrés dans la GMAO
2
Une méthode de gestion des incertitudes est choisie et mise en œuvre (loi gum et normale)
3
Maintenance et métrologie
Les valeurs d'étalonnage issues du contrôle de l'ECME sont prises en compte (EMT)
4
Une procédure de gestion des ECME en cas de non-conformité est établie ( échantillonage )
5
La traçabilité entre les ECME utilisés et les DM contrôlés peut être établie facilement
6
Vérifier les contrôles réalisés par les sociétés externe et leur accréditation
7

## Slide 18
Les contrôles réglementaires sont réalisés de manière périodique (étalonnage, calibrage)
1
Les ECME sont contrôlés de manière périodique par un prestataire externe agréé. L’étalonnage et la vérification annuelle est obligatoire. Un macaron de contrôle est appliqué sur l’ECME
Document à récolter: le Certificat de conformité du prestataire, un rapport des valeurs d’étalonnage
MAINTENANCE ET METROLOGIE

## Slide 19
Les interventions et maintenances/contrôles sont enregistrés dans la GMAO
2
La traçabilité des interventions, maintenance et contrôle, est réalisée dans GMAO et dans le RSQM
Document à récolter: la fiche de vie de l’ECME et les documents d’interventions
MAINTENANCE ET METROLOGIE

## Slide 20
Une méthode de gestion des incertitudes est choisie et mise en œuvre
3
Prise en compte des incertitudes de mesures pour une bonne adéquation entre l’ECME et la tolérance du DM
Document à récolter: rapport de mesure des ECME, tableau de gestion des incertitudes.
MAINTENANCE ET METROLOGIE

## Slide 21
13/04/2023
Les valeurs d'étalonnage issues du contrôle de l'ECME sont prises en compte (EMT)
4
L’écart maximum toléré issu des certificats d’étalonnages est cohérent et pris en compte dans les mesures réalisés sur les dispositifs médicaux. En l’absence de documentation constructeur ou de méthode de calcul d’incertitude on peut utiliser l’EMT.
Document à récolter: la procédure du contrôle qualité du DM avec la valeur d’écart de l’ECME renseigné.
MAINTENANCE ET METROLOGIE

## Slide 22
13/04/2023
Une procédure de gestion des ECME en cas de non-conformité est établie ( échantillonnage )
5
En cas de non-conformité, il est nécessaire de réaliser plusieurs mesures comparatives sur des DM de manière aléatoire. En cas de suspicion l’ECME est mis à l’écart et identifié non utilisable en attente de vérification
Document à récolter: une procédure d’échantillonnage au format papier ou numérique
MAINTENANCE ET METROLOGIE

## Slide 23
13/04/2023
La traçabilité entre les ECME utilisés et les DM contrôlés peut être établie facilement
6
Lors de chaque intervention corrective préventive ou contrôle qualité sur un DM, l’ECME utilisé doit être renseigné sur le rapport en GMAO
Document à récolter: le rapport en GMAO, N°série
MAINTENANCE ET METROLOGIE

## Slide 24
13/04/2023
13/04/2023
Vérifier les contrôles réalisés par les sociétés externe et leur accréditation
7
Lors de chaque vérification ou étalonnage réalisé sur les ECME par un prestataire externe, vérifier le type d’appareil de mesure, son identification, la date du prochain étalonnage et la référence du document COFRAC.
Vérifier que les prestataire de contrôle sont accrédités COFRAC
Document à récolter: le rapport de prestataire externe avec toutes les informations nommé ci-dessus , le nom de la personne réalisant le contrôle
MAINTENANCE ET METROLOGIE

## Slide 25
Un banc de test est identifié et utilisable
4
Le lieu de stockage est défini et adapté à ceux-ci
1
L'environnement d'utilisation des ECME est respecté et mesuré ( température, humidité, poste de travail, pression etc)
2
Les ECME sont visibles, rangés et identifiés
3
Conditionner et stocker les ECME
Mettre en place des protections lors du déplacement des ECME
5
Mettre en place des protections afin d’éviter tout dérèglement intrinsèque des ECME
6

## Slide 26
Le lieu de stockage est défini et adapté à ceux-ci
1
Les ECME doivent être stockés dans un local adapté (conditions de stockages défini dans le manuel d’utilisation), propre sans poussières, températures et hygrométries stables.
CONDITIONNER ET STOCKER LES ECME
Document à récolter: Document regroupant les contraintes de stockage

## Slide 27
L'environnement d'utilisation des ECME est respecté et mesuré ( température, humidité, poste de travail, pression etc)
2
En fonction des caractéristiques et des spécifications d’utilisation des ECME définies par le fabricant, l’environnement d’utilisation est respecté.
Document à récolter: la documentation technique des ECME
CONDITIONNER ET STOCKER LES ECME

## Slide 28
Les ECME sont visibles, rangés et identifiés
3
Les ECME sont rangés par famille, visibles, identifiés avec leurs numéros d’inventaire et leurs descriptions dans un local identifié et adapté.
CONDITIONNER ET STOCKER LES ECME

## Slide 29
Un banc de test est identifié et utilisable
4
Un banc de test conforme pour la mesure et les essais est mis à disposition, il est organisé et rangé. Après chaque utilisation il devra être remis dans son état d’origine
Document à récolter: la photo du poste de travail tel qu’à l’origine
CONDITIONNER ET STOCKER LES ECME

## Slide 30
13/04/2023
Mettre en place des protections lors du déplacement des ECME
5
Lors d’une manutention, les ECME disposent d’une housse, mallette de transport adaptés afin de garantir leur bon état d’utilisation
CONDITIONNER ET STOCKER LES ECME
Document à récolter: Document/protocole d’organisation du transport de l’ECME

## Slide 31
13/04/2023
Mettre en place des protections afin d’éviter tout dérèglement intrinsèque des ECME
6
Les ECME disposent de bagues ou scellés afin d’avertir toute ouverture intentionnelle de L’ECME. L’absence de scellés ou l’ouverture d’un ECME ne garantie plus son utilisation et sa conformité.
CONDITIONNER ET STOCKER LES ECME