## Slide 1
ADANI Christophe
Suivi de la mise en service des laveurs-désinfecteurs et des armoires de stockage Wassenburg de la nouvelle salle de traitement des endoscopes
Formation Continue Assistant Biomédical en Ingénierie Hospitalière 2025 - https://abih.utc.fr/stage/abih-25-03
1
2
3
4
Bibliographie :
Contexte et objectifs de la nouvelle salle
Enjeux et problématiques de l’existant
Résultats et chronologie des actions restantes
Mise en service des armoires de stockage et actions réalisées
- « articles R.5212-25 à R.5212-32 Obligation de maintenance et de contrôle de qualité » Décret n°2011-968 du 16 août 2011, https://www.legifrance.gouv.fr/
- NF EN ISO 13485/A11 | Septembre 2021 « Dispositifs médicaux - Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins réglementaires », consulté en mai 2025, https://www.afnor.org
- NF EN ISO 15883-1 | Mars 2025 « Laveurs désinfecteurs - Partie 1 : exigences générales, termes et définitions et essais », consulté en mai 2025, https://www.afnor.org
- NF EN 16442 | Mai 2015 « Enceinte de stockage à atmosphère contrôlée pour endoscopes thermosensibles traités », consulté en mai 2025, https://www.afnor.org
- « Recommandations de bonnes pratiques d’utilisation des enceintes de stockage d’endoscopes thermosensibles (ESET) », consulté en juin 2025, https://www.sf2h.net/publications/recommandations-de-bonnes-pratiquesdutilisation-des-enceintes-de-stockage-dendoscopes-thermosensibles-eset.html
Chaque endoscope est vérifié, testé, désinfecté et tracé selon les normes en vigueur (articles R.5212-25, NF 13485, NF 15883-1). Après chaque examen, il est pré-nettoyé manuellement, lavé, désinfecté, séché, puis stocké dans une armoire ventilée (NF 16442), en respectant les délais d’utilisation préconisés.
Le service d’endoscopie réalise des explorations mini-invasives des voies digestives et respiratoires (gastroscopie, coloscopie, bronchoscopie). L’utilisation d’endoscopes réutilisables implique un risque infectieux en cas de défaillance dans la désinfection ou la traçabilité.
Salle centralisée avec circuit de marche en avant
La création d’une nouvelle salle de traitement vise à améliorer la qualité des soins et l'efficacité hospitalière. Elle permet de centraliser les opérations, optimiser la circulation du matériel, renforcer la traçabilité et la sécurité, limiter les risques infectieux, répondre aux normes réglementaires, et valoriser l’image de l’établissement.
Actions réalisées :
• Aménagement d’un espace de stockage provisoire
• Maintien des 2 salles actuelles avec circuit provisoire des laveurs-désinfecteurs
• Demande de nouvelles dates d’installation des laveurs-désinfecteurs auprès de Wassenburg
• Organisation de réunions de coordination
• Reprogrammation des formations laveurs-désinfecteurs
Une ouverture partielle de la salle a pu être assurée grâce à la mise en place de mesures transitoires, permettant de maintenir l’activité tout en respectant les exigences de sécurité.
Actions restantes